## Esp
CTA | Tipo de avería | CDA | Detalle avería | CTS | Tipo Solución | CDS | Detalle solución
AA | Aplicativo | AA00 | Resultados controles/ muestras incorrectos | SA | Aplicativo | SA00 | Programacion correcta de una Tecnica/control/calibrador
|  | AA01 | No Calibran y/o Ceban electrodos/bombas ISE |  |  | SA01 | Rehacer Blanco/Calibrador/control
AC | Comunicaciones | AC00 | Fallo Placa comunicaciones |  |  | SA02 | Atasco parcial en Aguja
|  | AC01 | Fallo Cable Usb |  |  | SA03 | Cambiar Reactivo/Control/Calibrador
|  | AC02 | Fallo comunicación LIS/LIMS |  |  | SA04 | Cambiar electrodo Ise
|  | AC03 | Fallo lector código de Barras
|  | AC04 | No detecta Muestras / Reactivos | SC | Comunicaciones | SC00 | Cambiar Placa
|  | AC05 | Perdida conexion equipo a pc |  |  | SC01 | Cambiar Cable Usb
AE | Electrónica | AE00 | Fotodetector brazos mal |  |  | SC02 | Se Deriva a Informatico encargado de conexión
|  | AE01 | Fotodetector rotor reactivos mal |  |  | SC03 | Cambiar/Ajuste Lector de codigos de barras
|  | AE02 | Fotodetector rotor reacciones mal |  |  | SC04 | Cambiar/rehacer codigo de barras
|  | AE03 | Fotodetector rotor muestras mal |  |  | SC05 | Posicionar correctamente muestra/reactivo
|  | AE04 | Fotodetector tapa general mal |  |  | SC06 | Instalar SAI
|  | AE05 | Fotodetector ejes X Y Z mal |  |  | SC07 | Cambiar SAI
|  | AE06 | Placa CPU mal |  |  | SC08 | Configuaracion windows usb/energia
|  | AE07 | Placa Led mal |  |  | SC09 | Ajustar configuracion Lis/Lims
|  | AE08 | Placa Aguja mal | SE | Electrónica | SE00 | Cambiar fotodetector
|  | AE09 | Bocina no pita |  |  | SE01 | Cambiar Bocina
|  | AE10 | Soldadura fria |  |  | SE02 | Cambiar Placa
|  | AE11 | Placa Alimentacion mal |  |  | SE03 | Resoldar componente
|  | AE12 | Interferencia eléctrica |  |  | SE04 | Colocar iman
|  | AE13 | Interuptor/Enchufe roto |  |  | SE05 | Reajustar sensibilidad deteccion liquido Agujas
|  | AE14 | Fallo SAI |  |  | SE06 | Cambiar Enchufe/interuptor macho/hembra
|  |  |  | SF | Firmware | SF00 | Reinstalar Firmware
[6 empty] | SF01 | Actualizar Firmware
[6 empty] | SF02 | Cambiar CPU board
AF | Firmware | AF00 | Fallo de Firmware
|  | AF01 | Actualizacion Firmware | SI | Informacion/Formacion | SI00 | Se indica a cliente como Proceder
AI | Informacion/Formacion | AI00 | Cambio/Atasco/limpieza Aguja |  |  | SI01 | Se informa a cliente como usar menu utilidades
|  | AI01 | Cambio de Lampara | SL | Fluídica | SL00 | Desatasco/limpieza Aguja
|  | AI02 | Programacion Tecnicas/Controles/Calibradores |  |  | SL01 | Cambiar electrovalvula
|  | AI03 | Dudas Uso de Software |  |  | SL02 | Cambiar junta oring
AL | Fluídica | AL00 | Atasco en Aguja |  |  | SL03 | Engrase bomba dispensacion
|  | AL01 | Electroválvula 3 vias mal |  |  | SL04 | Cambiar conector
|  | AL02 | Electroválvula 2 vias mal |  |  | SL05 | Cambiar bomba
|  | AL03 | Bomba Dispensacion mal |  |  | SL06 | Cambiar Manifold
|  | AL04 | Fuga Conector |  |  | SL07 | Cambiar CheckValves
|  | AL05 | Bomba knf Residuos mal |  |  | SL08 | Cambiar Degasser
|  | AL06 | Bomba Knf Agua mal |  |  | SL09 | Cambiar Aguja
|  | AL07 | Manifold mal |  |  | SL10 | Cambiar Kit Tubos
|  | AL08 | Bombas Estacion de lavado mal |  |  | SL11 | Sellado Fuga
|  | AL09 | Degasser mal |  |  | SL12 | Descontaminación sistema fluídico
|  | AL10 | Bomba Entrada mal |  |  | SL13 | Conectar correctamente conector botella
|  | AL11 | Bomba Salida Residuos mal |  |  | SL14 | Limpieza de Aguja o Agitador
[6 empty] | SL15 | Cambiar filtros / valvula antiretorno
|  | AL12 | Check Valves | SM | Mecánica | SM00 | Reajuste Posiciones
|  | AL13 | Aguja Rota/Doblada |  |  | SM01 | Cambiar Pistones tapa
|  | AL14 | Conector rapido Botellas mal |  |  | SM02 | Cambiar Carcasa
|  | AL15 | tubos fluidica mal/sucios |  |  | SM03 | Cambiar correa
|  | AL16 | Error no lleno / No vacío |  |  | SM04 | Ajuste tensión correa
|  | AL17 | Contaminación sistema fluidico |  |  | SM05 | Cambiar Motor
[6 empty] | SM06 | Resoldar conector en placa
[6 empty] | SM07 | Cambiar Ventilador
[6 empty] | SM08 | Lubricar ejes/muelle retorno aguja
AM | Mecánica | AM00 | Desajuste Posiciones Brazo |  |  | SM09 | Cambiar Cojinetes
|  | AM01 | Desajuste Posiciones Rotor |  |  | SM10 | Cambio del inyector
|  | AM02 | Desajuste Posiciones Tambor Filtros
|  | AM03 | Pistones tapa General
|  | AM04 | Carcasa/tapa Rota | SO | Optica | SO00 | Cambio de rotor/agua dest./reset hist. Linea base
|  | AM05 | Correa rotor Muestras mal |  |  | SO01 | Cambio de Lampara
|  | AM06 | Correa rotor Reactivos mal |  |  | SO02 | Cambio de Zócalo
|  | AM07 | Correa Rotor Reacciones mal |  |  | SO03 | Cambio/Limpieza Filtro
|  | AM08 | Correa Brazo Vertical mal |  |  | SO04 | Cambio/Limpieza placa fotodiodo DDC112
|  | AM09 | Correa Brazo Polar mal |  |  | SO05 | Recolocar lámpara
|  | AM10 | Correa Brazo eje Y mal |  |  | SO06 | Reajuste fotométrico
|  | AM11 | Correa Brazo eje X mal | SS | Software | SS00 | Reinstalar Software
|  | AM12 | Motor encoder Z mal |  |  | SS01 | Cargar ReportSat/Punto restauracion
|  | AM13 | Muelle retorno Aguja mal |  |  | SS02 | Actualizacion Software
|  | AM14 | Motor X mal |  |  | SS03 | Reinstalar /Actualizar windows
|  | AM15 | Motor Y mal |  |  | SS04 | Cambiar PC
|  | AM16 | Motor Z mal |  |  | SS05 | Reajustar SW
|  | AM17 | Motor Rotor Reacciones mal |  |  | SS06 | Apagar/encender equipo/pc + resetear sesion trabajo
|  | AM18 | Motor Rotor Reactivos mal | ST | Termo | ST00 | Ajustar temperatura
|  | AM19 | Motor Rotor Muestras mal |  |  | ST01 | Ajustar temperatura Aguja
|  | AM20 | Motor tambor filtros Mal |  |  | ST02 | Cambiar/limpiar Ventiladores
|  | AM21 | Motor Estacion de Lavado mal |  |  | ST03 | Cambiar Peltier
|  | AM22 | Motor movimiento Brazos mal |  |  | ST04 | Cambiar Sensor Temperatura
|  | AM23 | Ventilador General Mal |  |  | ST05 | Cambiar circuito Resistencia
|  | AM24 | Fallo de movimiento Brazo | SX | OTROS | SX00 | Realizacion/Envío de presupuesto
|  | AM25 | Fallo de inyector |  |  | SX01 | Se deriva a técnico/Delegado de zona
AO | Optica | AO00 | Fallo Linea de Base
|  | AO01 | Lampara mal
|  | AO02 | Zócalo Lampara Mal
|  | AO03 | Filtro mal
|  | AO04 | Placa DDC112 sucio/mal
|  | AO05 | Lámpara mal colocada
AS | Software | AS00 | Base de datos/ Ficheros Corruptos
|  | AS01 | Error Runtime
|  | AS02 | Actualizacion de Software
|  | AS03 | Fallo de Windows
|  | AS04 | Fallo de PC
|  | AS05 | Fallo ajustes SW
|  | AS06 | Software bloqueado
AT | Termo | AT00 | Desajuste Termo Rotor
|  | AT01 | Desajuste Termo Aguja
|  | AT02 | Circuito Resistencias Mal
|  | AT03 | Peltier Aguja Mal
|  | AT04 | Peltier rotor mal
|  | AT05 | Peltier Nevera mal
|  | AT06 | Ventilador nevera mal/sucio
|  | AT07 | Sensor temperatura rotor reacciones mal
|  | AT08 | Sensor temperatura nevera mal
AX | Otros | AX00 | Solicitud de presupuesto
NF | No fallo